## 表3-3
附表3-3
2014 年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表
填报单位：吉首大学 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 设备名称／支出项目 | 设备型号规格／环改费支出用途 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 产地、厂商 | 项目排序
| 工程结构实验室合计 | — | — | — | 95 | 500 | — | 3-6
| 1、工程结构分室项目小计 | — | — | — | 12 | 435.5 | —
1-1 | 100吨拟动力线性伺服动态作动器 | 型号：MTS 244.51 高性能疲劳试验作动器1000KN，一套 1. 采用双出杆结构，拉压最大输出载荷相等为1000kN,作动缸满行程为500mm(+/-250mm) 2. 配置额定流量为340升/分钟三级伺服阀； 3. 作动器配置有球铰头和球铰座，动态额定载荷+/-1000kN，静态额定载荷+/-1500kN，旋转角不小于+90°/-30°，侧倾角+/-8°； 4. 配置有1000kN载荷传感器，可以承受不低于满量程50%最大过载，载荷传感器精度(非线性、迟滞、重复性等)不低于满量程的0.1%； 5. 作动缸同轴安装有LVDT式高频位移传感器； 要求如下： *1 所有作动器应能在21MPa的工作液压下正常工作。 *2 所有作动器应配原厂高精度电液伺服阀，伺服阀额定流量为7MPa压降条件下的流量。 *3 所有作动器要包含外置载荷传感器和内置位移传感器，并提供传感器详细参数 *4载荷传感器标定采用灵敏度系数和分流标定，提供分流标定精密电阻。 5 所有控制电缆及接头应满足屏蔽性好、抗干扰性强、结实耐用、易安装要求，以实际场地要求为准，不超过100m。 6 所有液压软管及接头应满足抗压性好、密闭性好，易安装等，作动缸软管长度为15m。 本系统共包括四套原厂作动器，用于静态和疲劳加载试验。包含伺服阀、传感器、控制电缆、液压软管、支座等。 | 套 | 60 | 1 | 60 | 美国MTS系统公司
1-2 | 50吨拟动力线性伺服动态作动器 | 型号：MTS 244.41 高性能高频疲劳试验作动器500KN，两套 1. 采用双出杆结构，拉压最大输出载荷相等为500kN,作动缸满行程为500mm(+/-250mm) 2. 配置额定流量为112升/分钟三级伺服阀，带有3.8升二级先导阀； 3. 作动器配置有球铰头和球铰座，动态额定载荷+/-500kN，静态额定载荷+/-750kN，旋转角不小于+90°/-30°，侧倾角+/-6°； 4. 配置有500kN载荷传感器，可以承受不低于满量程50%最大过载，载荷传感器精度(非线性、迟滞、重复性等)不低于满量程的0.1%； 5. 作动缸同轴安装有LVDT式高频位移传感器； 本系统共包括四套原厂作动器，用于静态和疲劳加载试验。包含伺服阀、传感器、控制电缆、液压软管、支座等。 要求如下： *1 所有作动器应能在21MPa的工作液压下正常工作。 *2 所有作动器应配原厂高精度电液伺服阀，伺服阀额定流量为7MPa压降条件下的流量。 *3 所有作动器要包含外置载荷传感器和内置位移传感器，并提供传感器详细参数 *4载荷传感器标定采用灵敏度系数和分流标定，提供分流标定精密电阻。 5 所有控制电缆及接头应满足屏蔽性好、抗干扰性强、结实耐用、易安装要求，以实际场地要求为准，不超过100m。 6 所有液压软管及接头应满足抗压性好、密闭性好，易安装等，作动缸软管长度为15m。 | 套 | 40 | 2 | 80 | 美国MTS系统公司
1-3 | 25吨拟动力线性伺服动态作动器 | 型号：MTS 244.31 高性能高频疲劳试验作动器250KN，一套 1. 采用双出杆结构，拉压最大输出载荷相等为250kN,作动缸满行程为500mm(+/-250mm) 2. 配置额定流量为112升/分钟三级伺服阀，带有3.8升二级先导阀； 3. 作动器配置有球铰头和球铰座，动态额定载荷+/-250kN，静态额定载荷+/-375kN，旋转角不小于+90°/-30°，侧倾角+/-6°； 4. 配置有250kN载荷传感器，可以承受不低于满量程50%最大过载，载荷传感器精度(非线性、迟滞、重复性等)不低于满量程的0.1%； 5. 作动缸同轴安装有LVDT式高频位移传感器； 本系统共包括四套原厂作动器，用于静态和疲劳加载试验。包含伺服阀、传感器、控制电缆、液压软管、支座等。 要求如下： *1 所有作动器应能在21MPa的工作液压下正常工作。 *2 所有作动器应配原厂高精度电液伺服阀，伺服阀额定流量为7MPa压降条件下的流量。 *3 所有作动器要包含外置载荷传感器和内置位移传感器，并提供传感器详细参数 *4载荷传感器标定采用灵敏度系数和分流标定，提供分流标定精密电阻。 5 所有控制电缆及接头应满足屏蔽性好、抗干扰性强、结实耐用、易安装要求，以实际场地要求为准，不超过100m。 6 所有液压软管及接头应满足抗压性好、密闭性好，易安装等，作动缸软管长度为15m。 | 套 | 30 | 1 | 30 | 美国MTS系统公司
1-4 | 超静音液压系统 | 型号：MTS 505.90 液压伺服油源系统及液压分配器： 要求提供全套进口成熟产品，并提供下列投标产品的资料供审查： 1提供国外制造商生产资质证明， ISO9001认证和原厂证明； 2 提供产品近期发布的印刷彩色样本、产品硬拷贝使用手册； *3动力油源以多个油泵为基本单元的并联组合式动力源，每个油泵可以单独运行/停止，总的油源额定流量不低于300升/分钟，未来可扩展至600升/分钟 油源泵站配置： *1油泵站为低噪音设计，电机浸入油箱内以便降低噪音并提高散热效率； 2设有低液面自动报警及启停开关； 3设有超温自动报警及启停开关； 4具有手动/远程电子开关油源泵站的功能； *5采用进口变流量恒压输出油泵，其输出流量依实际需求自动调节，以便节约能源； *6额定输出压力：21Mp恒定压力； *7噪音水平：≯72db，(距离油泵1米处全功率工作时)； *8 液压泵站控制电缆50m 液压分油子站系统 系统包含2个分油子站，每个分油子站可以控制独立试验 其中每个分油子站的要求如下。 *1 额定流量需与液压作动器相匹配。 *2 满足21MPa工作压力下正常工作要求，输出压力可调1~21MPa。 *3包含压力和回油储能器，能够补充系统流量，减少压力峰值脉动。 *4拥有高精密的油滤设施以达到同油源一起进行双重油滤保护。 5能够自动开启、关闭液压油源到作动器的油路，并具有远程控制和自动开启、关闭供油的功能。 6油源子站进口、出口均应包含压力显示仪表。 7 液压子站控制电缆50m 液压分油器 *1 提供2个1分4的分油器，并方便拆卸且接口处密闭性良好。分油器要求能够在试验现场自由移动。 *2满足21MPa的工作压力。 3分油器和软管接头采用快速连接接头且接口处密闭性良好。 *4分油器每出口通道应包含高压开关阀。 5分油器和分油子站之间应用液压软管连接，长度不少于7.5米 | 套 | 60 | 1 | 60 | 美国MTS系统公司
1-5 | 多通道全数字伺服控制器 | 型号：MTS FT60 多通道数字控制系统 *1采用多试验任务配置方案，可同时进行四个独立试验任务而互不干扰 *2没有配置约束，任何一个系统输入(传感器输出)可以配置到任何一个控制通道； *3每个控制通道能被分配到任何一个试验任务而不需要更换电缆； *4可完成大型结构件静力/疲劳试验任务； 应用软件功能完整、界面清晰、使用便利； 试验控制通道配置 *1系统配置数字化伺服控制器，具有6个伺服通道，每路伺服控制通道既可以驱动三级伺服阀也可以驱动二级伺服阀。 *2系统配置24路传感器反馈输入通道，每个反馈通道可适应多种类型传感器输出，例如桥型(包含全桥、1/2桥和1/4桥)、LVDT、应变片、高电平等； 3控制回路：直接数字闭环控制器； 4刷 新 率：每通道不小于6KHz； *5调协方式：比例-积分-微分-前馈(PIDF)调协； 6指令优化法：动/静踏步法、端值补偿、相位补偿、峰谷指补偿、自适应反相控制补偿。 传感器调理回路配置 *1激励(桥压)：1~20V可调平稳的恒压电源；每个通道配置独立的激励源； *2导线连接：支持6线或8线连接，支持远程激励和分流应用； *3支持TEDS型传感器 4采 样 率：≥100 KHz； 5分 辩 率：≥20～24位(取决于刷新率，1 KHz刷新率条件下为24位)； 阀驱动器配置 1阀驱动器型号：通用二级/三级伺服阀驱动器； 2最大输出电流：100mA； 3输出电流范围：1~100mA软件可选； 液压控制配置 *1每个试验任务可输出独立的液压伺服子站电磁阀控制信号：DC 24V，1.0A； 2应急保护控制装置 (包括站台应急和泵应急) ：8套，即每个独立的试验应用各一套。 模拟输入与输出 *1配置数量：配置32路模拟输入和32路模拟输出； *2模拟输入电压范围：+/- 12.5V；分辩率：16位； *3模拟输出电压：+/- 10V；最大负载：2000欧姆，1000 pf 用户定义I/O配置 *1配置32通道输入和32通道输出的用户自定义DIO； 2输入：电压：DC 2.7-26 V； 3电流：0.5mA(最小)； 4输入阻抗：2KΩ； *5输出：配置高电流数字IO接线端子盒； 计算机工作站以及附属设备 *1系统配置2台客户机，每台客户机管理一个独立的试验任务； 2客户机配置为单CPU，双网卡，500GB以上容量硬盘，8GB(含)以上内存，一个刻录DVD光驱；双22"液晶显示监示器； 3.全部计算机工作站预安装Windows 7 64-bit操作系统、控制软件及Microsoft Excel 2010，并提供软件正版安装光盘 电缆及其连接件 提供适合长度的所有电缆及接头。 电源、机柜 1电源要求：100-240 V AC; 47-63 Hz自适应；具有短路、漏电及过载保护装置； 2机柜要求：自带散热冷却装置，配套配电设施 3配备在线式UPS电源，UPS与多通道数字控制器系统实时通讯，当出现电池电量低、外部电源断电等意外时，能够自动停止当前试验并保存所有试验数据 文件资料 *1分别以纸质及电子文档形式提供完整的全套文件资料，数量不少于2套； | 套 | 54 | 1 | 54 | 美国MTS系统公司
1-6 | 多用途动态试验软件及功能软件模块 和拟静力混合仿真模拟软件 | 型号：TestSuite 控制系统软件配置与指标参数 操作平台软件 操作平台软件：使用Microsoft Windows操作系统； 试验应用软件及功能 控制系统软件主要功能应包含以下部分： a)系统资源管理功能 *1内容：可对系统的硬件资源进行配置与显示。 2要求：硬件资源逻辑关系明晰，配置简便易行。 b)试验配置与试验准备功能； 内容： 1建立试验文件； 2配置试验物理通道及逻辑通道； *3配置虚拟试验通道(计算输出控制通道)，计算输出通道可以利用系统内任意信号或数据，包括其他计算通道的计算结果； 4试验控制通道数据采集参数设置； 5试验通道校准； *6试验通道控制性能调协，能够补偿单出杆结构作动缸活塞双端面积不等对系统控制的不利影响，提高系统品质； 7试验载荷谱的输入与输出； 8系统响应事件(动作/事件或脚本程序)设置； 9模拟系统闭环控制运行，验证试验配置的正确性与系统控制性能。 要求： 10试验通道配置便利快捷； *11具有多种校准方法（分流校准、灵敏度校准、电压校准等）； *12计算输出控制必须是一种环路中的计算控制，其计算输出可用作其它控制通道的指令、反馈、阀电流输出、或其它计算输出控制通道的中间变量；计算输出控制通道允许以系统时钟速率将多个控制通道的信号 (包括反馈、指令、计算量、查表值等) 进行综合计算处理。 13具有自动和手动两种通道调协功能，调协方便快捷； 14可配置多类型的误差控制限(如：即可按百分数设定相对于最大使用载荷的误差控制限，也可按百分数设定相对于通道满量程的误差控制限)； *15可设置多重安全保护限； *16具有试验文件及试验载荷谱导入功能，导入快速； c)试验运行控制与保护功能； *内容： 1完成静力试验加载控制； 2完成疲劳试验加载控制； 3按预设控制精度控制试验加载进程； 4按预设条件执行加载控制数据采集活动； 5按预设条件保护试验安全； 6同时管理多个试验任务。 要求： *7具有完善可靠的软件保护功能； *8具有同时进行多任务管理的能力。 9具有良好的加载控制性能，加载过程平稳，通过调协可有效消除振荡及超调现象； 10在零部件试验中可实现试验过程中的不同控制模式(位控-力控)转换； d)试验数据的采集、显示与存贮； 内容： 1实现试验状态及试验数据的实时显示； 2完成试验状态及试验数据的采集及存贮要求； 3实现试验数据的回收； 要求： 基于时间的连续采样； 峰值谷值采样 数据穿越采样 最大值最小值采样 循环以及逻辑采样，将上述采样功能组合构成复杂的数据采集逻辑。 虚拟仿真以及混合试验软件 1. 需采用NEES推荐OpenFRESCO混合仿真构架 *2. 试验应用软件应具备与OpenFRESCO混合仿真构架的接口，可以完成非实时条件下的拟动力、拟静力混合仿真试验 *3. 提供实时混合仿真系统接口，能够实现在xPC实时仿真内核驱动下的实时地震波混合仿真试验； 4. 提供软实时混合仿真系统接口，能够实现在OpenSEES、MATLAB等软件驱动下的准实时混合仿真试验； | 套 | 3 | 1 | 3 | 美国MTS系统公司
1-7 | 微机控制电液伺服压力试验机 | 型号：YAW7107 主要技术参数: 整机外形尺寸 5500×1900×4260,设备重量：28000kg 10000kN四柱式压力试验 最大试验力：10000kN 试验力范围：（1%—100%）100kN—10000kN 试验力精确度：±1% 油缸行程：0－100mm 试验机最大空间0－1500mm 上、下压板尺寸：1000×1000mm 四柱净距（左右/前后）：1190mm×590mm 压缩时支座竖向变形测量范围：0－25mm 压缩时支座竖向变形测量分辨力：0.01mm 压缩时支座径向变形测量范围：0－12mm 压缩时支座径向变形测量分辨力：0.001mm 主机外形尺寸（宽×深×高）：5500×1900×4260 试验主机基本配置 试验主机是按照功能结构模块化设计制造的。压缩部分还可与剪切、转角部分结合。 试验主机的关键配置如下： 1.承载框架、10000kN垂直加载油缸、2000kN加载油缸，500kN加载油缸，压缩装置、调节横梁； 2.10000kN负荷传感器各一只； 3.主油缸活塞位移测量装置一套； 伺服液压单元 高度集成的紧凑型伺服液压单元为试验主机提供垂直压缩、水平剪切、转角试验提供动力。伺服液压单元由以下关键元件构成 1.德国MOOG DDV型高频响伺服阀 两只，其中水平剪切试验与转角试验共用一个伺服阀。 2.德国低噪音高压内啮合齿轮泵 一只； 3.ABB拖动电机 一台； 4.日本油研、美国SUN液压元件一套； 5.高度集成阀块一套 ； 6.可作为写字台用的紧凑结构液压单元一台； 7.英国进口长寿命密封件 一套； 8.美国EATON连接软管及卡套接头一套； 9.高精度过滤系统一套； 10.经济高效的空气冷却系统一套； 11. 伺服液压单元外形尺寸：1850×885×825mm。 微机测控系统由以下部分组成： 1. DCS-300全数字闭环控制系统一套； 2.瑞士Sylvac数据采集系统一套； 3.各种电缆线； 4.WINDOWS平台下的中文试验软件包； 5. 惠普商用电脑及显示器； 6.打印机：惠普A4激光打印机一台。 软件要求及试验功能； 软件界面友好，操作简单，设置灵活。根据试验标准自动连续平稳加载，自动保载，自动采集数据、存储、绘制曲线，自动生成并打印试验报告，试验数据可以转储并可追溯。 软件在线提示操作步骤；能完成以下7种试验 1.抗压弹性模量试验 2.抗剪弹性模量试验 3.抗剪粘接性能试验 4.抗剪老化试验 5.摩擦系数试验 6.转角试验 7.极限抗压强度试验 工作环境 1、室温：10－35℃ 2、湿度：≤75% 3、三相电源：三相五线制、380V±10%、50Hz、20kW 4、单相电源：220V±10%、50Hz、1.5kW单独接入 备件、易损件： 密封圈、滤油芯 技术文件： 使用说明书及电子文档、合格证、装箱单 产品交货期： 合同生效后150天。 技术服务 1．设备发货前一周，用户需要根据我方提供的设备地基图打好地基； 2．设备到用户现场后，客户负责对设备进行接收、就位、安装，并按地基图进行准备工作，在混凝土养护两周以后，通知美特斯客户服务部派人员进行调试； 3．免费调试，并对操作人员进行培训； 4．根据技术协议规定验收合格后进入免费保修期。供货方对设备提供一年免费保修服务； 5．终身维护服务，仅收取材料费、人工费； 6．供货方及时处理用户投诉：在4小时内给予回复响应；8小时内提供问题解决方案；24－48小时内到达用户现场解决问题； 7．免费为用户提供软件升级服务； | 台 | 65 | 1 | 65 | 深圳美特斯工业系统有限公司
1-8 | 电动双梁桥式起重机 | 型号：QD20/5t-21m 主钩：20t 副钩：5t 跨度：21米 长度：46米 起吊高度：12米 | 台 | 28 | 1 | 28 | 长沙起重机厂有限公司
1-9 | 双门式加载框架 | 组合式承载框架1套: 1.强框架方向跨距：4000mm；弱框架方向跨距可调：2000mm~8500mm；试验空间高度：5000mm；门式框架垂向承载力2000kN，水平向承载力500kN；柱脚与反力地基连接，配有M56*1500锚杆16件；两套门式框架通过2套连接纵梁连接，横梁高度可调整； 2.竖向加载情况下应满足变形要求，同时承载框架的抗侧移能力也应满足使用要求； 3.作动器承载连接板、导轨均需与系统配套，满足使用要求； 4.应具备灵活组合、便于使用的特点； 5.加载框架的最终设计方案，与用户协商后确定。 门式承载框架1套: 1.钢结构门式框架；两立柱高6m，横梁长3m；竖向加载吨位：1000KN； 2.作动器承载连接板、导轨均需与系统配套，满足使用要求。 3.加载框架的最终设计方案，与用户协商后确定。 支座墩7对: 1.承受吨位及数量分别为：1000kN（2对）、500kN（2对）、250kN（2对）、100kN（1对）； 2.支座墩制作成长方体形状，横、竖摆放时均可用。其中：横着摆放使用时高40cm，竖着摆放使用时高80cm。支座墩的其它尺寸须满足使用要求； 3.所有支座墩应满足刚度要求：承受上述相应的荷载时，变形不超过1mm； 4.可通过配置螺栓等配件将支座墩固定在地面上； 5.支座墩的最终设计方案，与用户协商后确定。 | 套 | 39 | 1 | 39 | 湖南大工重机有限公司
1-10 | 50吨简支梁试验系统 | C型反力架50吨 型号：ZT-FC50 1、竖向承载力500kN，试验梁跨2.8m范围之内可调，反力架长3.2m，试验净空部分顶点高度2m； 2、采用自平衡概念设计，装配式钢结构，不需要反力地槽，普通混凝土地面可以承载； 3、采用Q345结构钢，含分配梁，装配用高强螺栓； 4、含加载装置及试件安装等连接用的各种型号的锚杆，锚杆材质选用优质合金钢，并进行热处理和发黑处理。 5、预留与千斤顶安装向匹配的接口。 刀口铰支座 型号：ZT-D50 1、受压承载力500kN，双向旋转角度>±15°； 2、标配保护装置，满足倒置安装或竖向安装时试验安全； 3、上下接触面采用双向防滑沟槽设计； 4、预留位移传感器测点接口。 滚动支座 型号：ZT-G50 1、受压承载力500kN，滚动行程﹥±40mm； 2、标配保护装置，满足倒置安装或竖向安装时试验安全； 3、上下接触面采用双向防滑沟槽设计； 4、预留位移传感器测点接口。 分离式液压千斤顶 型号：ZH-YD50 1、压力500kN，行程200mm； 2、活塞杆端预留与承压式抗剪力传感器连接接口； 3、标配安全阀，防止油压过载； 4、标配千斤顶与反力架的连接装置； 5、标配超高压快速插拔接头。 抗剪压力传感器 型号：ZS1240-Y50 1.承载力500kN； 标配精密侧向力抗剪结构，抗剪承载力>200kN，可消2.除土木试验加载时侧向力的干扰输出； 3.预留与千斤顶活塞杆、万向受压球铰连接接口。 万向受压球铰 型号：ZT-QY50 1.承载力500kN； 2.旋转角度>±15°； 3.预留与抗剪力传感器、被加载试件连接； 4.标配保护机构，防止偏转滑脱。 手动液压泵站及超高压油管 泵站型号：ZH-SYBX 1、最大供油压力70MPa； 2、双级泵双作用工作方式； 3、与分离式液压千斤顶配合使用； 4、泵站配超高压快速插拔接头，可实现与千斤顶之间的快速分离与连接； 5、含定制液压阀组，可做土木试验中荷载下降段加载控制。 油管型号：ZH-YG70 1、70Mpa，长度9m； 2、长度可定制，带快速插拔接头； 3、为泵站和千斤顶之间提供超高压液压油的传输通道。 4、包括两套油管 数显采集仪 型号：ZI-120P 1、20+1通道，单独力传感器接口； 2、带液晶显示屏，实时显示21通道传感器数据； 3、与1/4桥、半桥、全桥等多种桥路的传感器兼容； 4、支持单独采集工作，也支持连接电脑配套使用； 5、内置8Mb数据存储模块； | 套 | 9 | 1 | 9 | 上海筑邦测控科技有限公司
1-11 | 结构试验室常用工具、器具 | 无齿钢材切割机，M型重型精密台虎钳，液压千斤顶，荷载传感器，工作台，金属工具柜，手提式交流弧焊机，轻型台钻，台钻钻头，小型角磨机，两功能电锤，多功能手枪钻，铁片工具箱，钢筋笼，磅秤，折叠平板车，手推斗车，手推板车，乙炔焊，二氧化碳钢瓶，钢丝钳 ，移动门式刚架，梅花扳手，内六角扳手，螺旋千斤顶，卸扣，吊环螺钉，吊环螺母，钢丝绳， 钢丝绳锁扣，扁平吊装带，吊装绳，手拉葫芦，手动叉车，百分表10只，百分表磁性表座10只，游标卡尺5把。 | 套 | 7.5 | 1 | 7.5 | 湖南大工重机有限公司
| 2、工程检测分室项目小计 |  |  |  | 15 | 30.9
2-1 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20 主要技术参数： 1、最大钻孔直径：200mm 2、最大钻孔深度：700(使用加长标或加长芯管时可达1500mm) 3、输出转速：800-1200转/分 4、功率：10马力 重量：140kg 5、配套动力：本田发动机 6、150钻头5只 | 台 | 1.2 | 1 | 1.2 | 天津市中交路业工程仪器有限公司
2-2 | 静载荷检测仪 | 型号：RSM-JCⅢ（A） 主机参数： 显示模式：真彩8.4寸液晶显示屏（背光可调） 操作方式:触摸屏操作（屏幕可锁） 存储方式:电子硬盘 数据备份:自动备份 存储容量:8G，≥10万根桩测试数据 通讯方式:无线/有线 无线通讯距离:≥300米 无线测控测点数量:1个 输入/输出接口:USB/串口 供电模式:交流电、内置锂电池 功率:≤20VA 工作温度:-20℃～+55℃ 环境湿度:≤85% 体积:22×17×6cm 重量:2.2kg(含锂电池) RSM-JC数控盒参数: 测试通道:4 or 8 or 16通道可选 位移量程:累计量程：-1000～1000mm;单次量程50mm 位移测试精度:0.1%FS 位移分辨率:0.02%FS 荷载量程:0～70MPa 荷载测试精度:0.25% 供电模式:内置锂电池 | 套 | 4.5 | 1 | 4.5 | 武汉中岩科技有限公司
2-3 | 70Mpa超高压油泵站及管路 | 超高压油泵站： 规格：BZ70-1-卸4-20L 额定压力：70Mpa 流量：1L/min 功率：1.5KW 储油量：20L 外形尺寸：480*325*555 净重：100Kg 管路（含结头）：4根6米，4根9米 | 套 | 1.4 | 1 | 1.4 | 武汉中岩科技有限公司
2-4 | 200T油压千斤顶 | 规格：QF200--20 起重量:200t 起重高度:200 最低高度:385 油缸外径:270 活塞杆直径:150 油缸直径:200 工作压力:63MPa 重量:127.4Kg | 台 | 0.6 | 2 | 1.2 | 武汉中岩科技有限公司
2-5 | 砂浆贯入仪 | 型号：SJY800B 技术参数： 贯入仪贯入力：800±8N 工作冲程：20±0.1mm 数字测量尺量程：40mm±0.01mm 测钉长度：40mm 测钉直径：3.5mm 量规槽：39.5mm | 台 | 0.35 | 1 | 0.35 | 沧州兴业试验仪器有限责任公司
2-6 | 数显式锚杆拉力计 | 型号：ZY-30 手动泵 1、最低压力：10 kgf/cm2 2、额定压力：600 kgf/cm2 3、压杆作用力（额定压力时）：53 kgf 4、贮油量：1.0 L 5、重量：9.5 kgf （不包括油箱） 6、木箱包装尺寸：690*265*210 空心千斤顶 1、额定拉力：30 T 2、公称油压： 600 kgf/cm2 3、活塞最大行程：60 mm 4、中心孔内径：￠40 mm 5、重量：13 Kg 配件：M6、M8、M10、M10、M12、M14、M16、M18转换接头、夹片、夹套及拉杆一套 | 台 | 0.5 | 1 | 0.5 | 北京中煤矿山工程有限公司
2-7 | 混凝土抗拔仪 | 型号：KB-150 技术参数 1. 试件尺寸： 150×150×150mm 2. 千分表： 0～1±0.001 mm 3. 外形尺寸： 589×250×150mm 4. 重量： 24Kg | 台 | 0.55 | 1 | 0.55 | 无锡建仪仪器机械有限公司
2-8 | 数显原位压力机 | 型号：sl-80s 额定压力;800KN 极限压力:1000KN 最大行程:20mm 极限行程:25mm 示值相对误差:3% 上压板平面尺寸：370mmX240mm 设备总重量：104kg、其中扁式千斤顶57kg 下压板尺寸;240mmX240mm 贮油量:1.5升 扁式千斤顶主缸直径:168mm | 台 | 1.2 | 1 | 1.2 | 北京中科路建仪器设备有限公司
2-9 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | 型号：SSWY-810 技术指标： 1.环境温度：0-50℃ 2.相对湿度：≤85% 3.电源电压：AC220V±10%/50Hz 4.消耗功率：≤9W 产品特点： 1.可测定混凝土、砂石子，外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量； 2.氯离子浓度测量范围：1.0×10-1~5. 0×10-5mol/L; 3.3分钟快速测定试样中氯离子浓度及试样中每克的含量； 4.可打印测量的结果值； 5.可以测量固体试样； 6.标定液浓度和试样重量可手动输入； 7.测量精度为量程范围的0.5%; 8.显示分辨率为0.000001mol/L | 台 | 1 | 1 | 1 | 北京恒奥德仪器仪表有限公司
2-10 | 动态信号测试分析系统 | 型号：DH5927N 该套系统包含以下这几部分： 1.1台机箱电源:8个2通道插槽，含双路嵌入式工控机和32G电子硬盘、Linux操作系统、控制卡、以太网口、工作电源 220VAC/12VDC 2.4个2通道采集卡：输入方式DC、AC、GND、IEPE(ICP),最高采样频率256kHz, 每通道独立的24位A/D,进口接插件 3.8个DH3810-1应变适调器：以电桥方式为基础的传感器输出信号的适调,进口接插件,自动平衡,桥路方式程控切换,进口接插件 4.8个DH610伺服式速度传感器：分四档，分别是小速度、中速度、大速度和加速度，大速度档灵敏度约0.5V/m/s，频响0.1～100Hz，小速度档灵敏度约15V/m/s，工作温度-20 ～60摄氏度，分辨率达10-8m/s,适用于环境的低频微振测量 5.DH610信号连接线：2根50米，4根30米，4根20米，8根10米。 6.包含应变片100片和配套连接导线。 7.应包括实验要求必备的其他配件。 技术指标： 1、数据采集器技术指标：输入阻抗，10MΩ∥40PF； 2、输入保护：当满度值不大于10V时，输入信号大于±15V（直流或交流峰值）时，输入全保护；当满度值为20V时，输入信号大于±30V（直流或交流峰值）时，输入全保护； 3、工作方式：GND、DC(单端、差分)、AC、ICP； 4、满度值：±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V； 5、系统不确定度：小于0.5％（F.S）（预热半小时后测量）； 6、系统稳定度：0.05％/h； 7、线性度：满度的0.1％； 8、失真度：不大于0.5％； 9、最大分析频宽：DC～100kHz； 10、低通滤波器： ⑴ 截止频率（-3dB±1dB）： 10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS（Hz）八档分档切换； ⑵ 平坦度：小于0.1dB（2/3截止频率内）； ⑶ 阻带衰减：－24dB/oct； 11、噪声：不大于5μVRMS（输入短路，在最大增益和最大带宽时折算至输入端）； 12、共模抑制（CMR）：不小于100dB； 13、共模电压（DC或AC峰值）：小于±10V、DC～60Hz； 14、漂移： ⑴ 时间漂移：小于3μV/h（输入短路，预热1小时后，恒温，在最大增益时折算至输入端）； ⑵ 温度漂移：小于1μV/℃（在允许的工作温度范围内，输入短路，在最大增益时折算至输入端）； 15、 信号状态指示： ⑴ 过载指示：输入大于满度值，指示灯为红色，表示过载； ⑵ 50mV指示：输入小于满度的0.5%，指示灯为绿色，表示欠载； 16、模数转换器：24位Σ-ΔA/D转换器； 17、仪器内部存储空间：标配32G电子硬盘； 18、通道数：每台仪器可有16通道或32通道，每台计算机可控制无限多通道； 19、通讯接口：100Mbps以太网接口； 20、连续采样速率（存贮深度由剩余硬盘空间容量决定）：所有通道（无限多）同时工作时，每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k 、100k、200k（Hz）分档切换； 21、整数分析频率（存贮深度由剩余硬盘空间容量决定）：所有通道（无限多）同时工作时，每通道5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k（Hz）分档切换； 22、抗混滤波器： ⑴ 滤波方式：每通道独立的模拟滤波+实时数字滤波组合抗混滤波器； ⑵ 截止频率：采样速率的1/2.56倍，设置采样速率时同时同步设定； ⑶ 阻带衰减：约120dB/oct； ⑷ 平坦度（分析频率范围内）：小于0.1dB； 23、仪器工作电源： ⑴ 交流电源：220V，50Hz； ⑵ 直流电源：10～18V； ⑶ 功率：十六通道功率120W，三十二通道功率240W； 24、使用环境： 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件； 25、外形尺寸：236mm（宽）×133mm（高）×317mm（深）（十六通道）； 482mm（宽）×133mm（高）×317mm（深）（三十二通道）。 | 套 | 9.8 | 1 | 9.8 | 江苏东华测试技术股份有限公司
2-11 | 动态信号测试分析系统软件 | 该动态信号测试分析系统软件应包含1套控制软件，1套基本分析软件和1套东华测试DHMA模态分析软件V2.6。 1.控制软件：能实现参数设置、功能控制、数据管理、报告输出 2.基本分析软件：FFT分析、功率谱（功率谱密度PSD）分析、频响函数FRF分析、相关分析、概率密度与分布、倒频谱、长数据连续记录及回放分析 3.东华测试DHMA模态分析软件V2.6：频响函数法（含MIMO）、环境激励法模态分析，含随机子空间法SSI、特征系统实现算法ERA、增强频域分解法EFDD、频域多参考点复指数法PolyLSCF等识别方法 4.系统软件应经过永久认证，且能免费升级。 | 套 | 5.2 | 1 | 5.2 | 江苏东华测试技术股份有限公司
2-12 | 静态应变测试系统 | 型号：DH3816N 技术指标 1、测量点数：每台数据采样箱最多可测60点，每台计算机可控制无限多台数据采样箱； 2、适用应变计电阻值： （1）三线制1/4桥电阻范围：120Ω或350Ω（订货时确定一种）； （2）半桥、全桥电阻范围：60Ω～20000Ω任意设定。 3、连续采样速率：1Hz； 4、应变片灵敏度系数：1.0～3.0自动修正； 5、供桥电压：2V（DC）； 6、测量应变范围：±20000με； 7、最高分辨率：1με； 8、系统示值误差：不大于0.5％±3με； 9、零漂：不大于4με/4h； 10、自动平衡范围：±15000με（应变计阻值的±1.5%）； 11、长导线电阻修正范围 ：0.0～100（Ω）； 12、通讯接口：100Mbps以太网接口； 13、电源： （1）交流电源输入：220V（±10％） 50Hz（±2％）； （2）直流电源输入：24V； 14、外形尺寸：360mm×320mm×125mm（长×宽×高）便携机箱。 | 套 | 3 | 1 | 3 | 江苏东华测试技术股份有限公司
2-13 | 学生实验用静态应变仪 | 型号：DH3818 技术指标： 1、 测量点数:20点（用户自选）; 2 、适用应变片电阻值:50～10000Ω任意设定; 3 、应变片灵敏度系数:1.0～3.0自动修正; 4 、供桥电压:2V(DC); 5 、测量应变范围:±19999με; 6 、最高分辨率:1με; 7 、系统不确定度:不大于0.5％±3με; 8、 零漂:不大于4με/2h; 9 、自动平衡范围:±15000με(应变计阻值的±1.5%); 10 、长导线电阻修正范围:0.0～100Ω; 11 、电源:220V±10％ 50Hz±2％; 12 、电磁兼容试验符合A类指标； 13 、使用环境:GB6587.1-86-Ⅱ组; 14、 外形尺寸:353mm(长)×105mm(高)×291mm(宽)。 15、应变记连接导线长6米。 | 套 | 0.5 | 2 | 1 | 江苏东华测试技术股份有限公司
| 3、工程技术分室项目小计 |  |  |  | 68 | 13.6
3-1 | 古建模型 | 歇山、悬山、圆亭、六角亭、方亭五种组成1套，每种尺寸：530*330*300，材质为木质。 | 套 | 2.4 | 1 | 2.4 | 长沙儒林教学仪器有限公司
3-2 | 景观模型 | 配筋模型：钢筋混凝土梁配筋，外伸板配筋，T梁的钢筋的布置，外伸梁的配筋，钢筋混凝土板的配筋，简支板板端的负弯矩和构造配筋，现浇楼盖配筋，现浇无梁楼盖配筋，现浇框架抗震梁构造及配筋，钢筋混凝土牛腿柱配筋，变截面悬臂梁配筋，连续梁钢筋布置，主梁支座外受力钢筋布置，悬臂板的配筋，转角处钢筋混凝土构造柱配筋，板式楼梯配筋，预制柱下条形基础配筋，设置基础梁的双柱独立基础，梁腰开洞的构造措施。 桥梁模型：南京长江大桥，赵州桥，虎门大桥（连续钢构桥），广州新光大桥（拱桥），南海九江大桥（斜拉桥），美国旧金山金门大桥。 材料说明：配筋模型采用钢丝和有机玻璃，桥梁模型采用有机玻璃。 | 套 | 3.3 | 1 | 3.3 | 长沙儒林教学仪器有限公司
3-3 | 模型制作机 | 型号：华晨激光/HC-0906 最大刻线深度：25（mm） 最大线割速度：100（mm/s） 适用材质：有机玻璃等绝大多数非金属 切割精度0.10mm。 台面采用前后开窗设计，1.22*2.44的板材无须开料，自由伸缩,80W稳定激光器系统可每天24小时不间断使用,★技术支持及售后服务：公司提供免费技术支持，包括设备操作上的学习以及一些日常故障的排除方法。 ① 免费提供控制软件升级，主板升级，及有关功能的增强升级。 ②免费送货上门已及设备安装调试，无偿提供产品在保修期内出现故障所需的配件。机器免费保修一年，终身保用。镜片、激光管免费保用三个月人为损坏除外。 ③24小时提供电话技术支持以及技术人员上门排除机器故障。 | 台 | 2.8 | 1 | 2.8 | 深圳华晨激光设备公司
3-4 | 草坪修剪机 | 型号 AM2053发 动 机 1200W220V50Hz电动机、工作转速4000转/分 | 台 | 0.3 | 2 | 0.6 | 北京新绿美园林机械有限公司
3-5 | 双刃绿篱机 | 产品型号: CR-600，详细说明: 发动机型号：1E32F，发动机形式：风冷单缸二冲程，发动机功率：0.7kw/7000rpm，发动机排量：22.5CC，耗油量：0.38L/H，化油器形式：膜片式，油箱容积：600ml，刀片形式：锰钢刀片，传动方式：自动离心离合，刀片间隙可调整，整机净重：5.6kg，包装尺寸：1100*260*220mm | 台 | 0.2 | 2 | 0.4 | 浙江永康创锐园林机械厂
3-6 | 插花工具 | 圣德保罗SD--312，园林工具套装，工具箱内含修枝剪、草坪剪、花锯、花铲、尖嘴铲、园林叉、大耙、小耙、整枝锯、美工刀10件装，工具材质为铬钒钢，工具箱塑料材质。 | 套 | 0.02 | 30 | 0.6 | 河北大宾美术用品有限公司
3-7 | 插花展台 | 定做（见附件：插花展台制作要求） | 套 | 2 | 1 | 2 | 定做（见附件：插花展台制作要求）
3-8 | 盆景制作工具 | 义乌正圆盆景工具厂 BTS-1盆景工具套装：210MM斜口钳（叉枝剪），210MM球节钳，200MM断丝钳，180MM切根钳，270MM开枝钳，420MM折叠锯，193MM嫁接刀，205MM枝剪，180MM芽剪，翻盆刀，棕刷，植物愈合剂，盆景工具磨石，盆景造型铝线 ，盆景工具箱。 | 套 | 0.05 | 30 | 1.5 | 义乌正圆盆景工具厂
| 4、实验室环境改造费 | 工程结构实验室土建和水电改造等 | — | — | — | 20 | —
注：第三列“设备型号规格／环改费支出用途”栏，属采购设备的，填写设备型号、规格；属采购教学软件的，填写版本号；属实验室环境改造的，填写环境改造经费支出用途。